## Slide 1: サブミリ波の観測装置（3色ボロメータ）に関するシステムの評価と開発について
サブミリ波天文学
フィルターと内部光学系について
システムの性能評価
まとめと今後の課題
物理学科00Ｒ604 新井 敬朗

## Slide 2: はじめに
サブミリ波･･･波長0.3mm～1mmの電磁波
3色ボロメータ受信機
･･･ 350GHz、650GHz、850GHzにおける 周波数帯で同時受信可能な検出器
サブミリ波を用いたサイエンス
銀河の形成、星の形成等のサイエンス
銀河の形成のサイエンスとして
銀河の中心にある銀河中心核(AGN) 形成
→分子ガスをサブミリ波で観測
→内部構造を調べる
銀河中心核
CO分子などの 分子ガス

## Slide 3: ～光学系の実験～ 光学系の問題点と卒業研究で行ったこと
光学系
  ビームのロスを減らすこと
  焦点面での非点収差をなくすこと
  サイドローブ（ビームの漏れ）を減らすこと
  ビームの効率を求めること
受信機システムの性能評価
  ビームの効率、光学系の透過率より
  →雑音等価フラックス密度（NEFD）を算出
光学実験の目的 →システム性能NEFD（雑音等価フラックス密度）を改善すること どこまでの暗い天体が見えるかを表した指標

## Slide 4: ボロメータ素子の周波数特性
ボロメータ素子の周波数に対する感度 →ほとんどフラット→フィルターにより周波数依存性
ビームのロスを減少→より多くのエネルギーを →透過率を向上させる
バンドパスフィルターの特性
→フーリエ分光器→透過率と周波数の関係

## Slide 5: フィルターの必要性
不必要な波長帯→リークしているものや可視光、遠赤外光
→カットするフィルターが必要→作成と評価

## Slide 6: ３色ボロメータの 光学系・ビーム伝送系
ビームの漏れ（サイドローブ）を減らす
→バッフルの取り付けにより改善
フィルター
バンドパスフィルターとボロメータ
設計パラメータに間違い
焦点面光学系の見直し
シミュレーション
再加工へ
設計パラメータ間違い発見
見直す前
（非点収差）
見直した後
（収差なし）

## Slide 7: ビームパターン測定
黒体炉を前後左右上下に動かし
信号強度によるビームパターン（分布）を測定
チョッパー → 300Kでキャリブ（大気＠300K）
→大気と1200Kを交互に見ることで300Kからの強度が分かる
光学系を見直す前ビームパターン
Main lobe
Side lobe
光学系を見直した結果
ビームの漏れが減少
Main lobe
Side lobe
HPBW
ガウシアン分布でフィット→ビームの幅を算出

## Slide 8: ビーム効率とビームパターン
HPBWを測定
→ビームの有効利用を表している
→楕円鏡の交換とバッフルの取り付け
非点収差とビームの漏れ改善
→ビームパターンの測定など
ビーム効率の測定

## Slide 9: システムの評価 NEFDを求め方
NEFD（雑音等価フラックス密度）→ SignalがNoiseの時のFlux密度
→システムのlower limit（暗い天体をどこまで見えるか）を表す
  ηbeam →ビームの効率
  ηopt →光学系全体の効率
  →光学系の透過率×ビーム効率
  ηa→アンテナ効率
  ηsky→大気の透過率
  Vn→システム全体のノイズ
  A→アンテナの開口面積
  B→帯域幅（フィルタの帯域幅）
  SE→ボロメータの感度
以上を求めることによりNEFDを求められる。
[W/m √Hz ]
2
3

## Slide 10: まとめ
※1[Jy]=10 [W/m Hz]
-26
2
NEFDを向上させるため
様々な光学素子の評価と開発→フィルタ透過率を2倍向上させた
ビームの漏れ減少→ビームの効率向上
6月の350GHzのNEFD→200 [Jy/√Hz]
現在の 350GHzのNEFD → 27 [Jy/√Hz] →約１０倍の向上

## Slide 11: ＮＥＦＤから分かる性能
NEFD=200[Jy/√Hz]のシステムで20Jｙの天体を50[s]見ることで観測できる。（S/N=１のとき）
同じ20Jｙの天体を観測するのに 現在のNEFD=27[Jy/√Hz] では 約0.5 [s]で、同じものを観測することができる（S/N=１のとき）
X:観測対象のエネルギーフラックス
T:積分時間

## Slide 12: 今後の課題
NEFDを100[ｍJy]まで向上させること
→ノイズを目標値まで減らす
残されたフィルターと窓のARコートを行い受信機の透過率を向上させること
観測から得られたデータから
NEFDを再算出し比較
ボロメータシステムとフーリエ分光器との組み合わせ方の検討
木星の観測結果

## Slide 13: 謝辞
本研究を進めるにあたり多くの方々に大変お世話になりました。
特に外研先の国立天文台開発センターの松尾宏助教授、指導教官であり外研先を紹介してくださった東邦大学の北山哲講師には、心から感謝すると共に厚く御礼申し上げます。
いろいろな面で面倒を見ていただいた
国立天文台の松尾研究室の皆様
東邦大学の宇宙素粒子研究室の皆様
心より深く感謝します。

## Slide 14: ～光学系の実験～ 今まで卒業研究として行ってきた開発と評価
光学系素子評価と開発
  フィルター透過率の向上のため
  バンドパスフィルターの測定→中心周波数とバンド幅の評価
  →ＡＲ （反射防止）コートしたフィルターを作成・評価
焦点面光学系の見直し
  Hot-Cold 法→ビーム効率と光学効率の評価
  光学系シミュレーション→楕円鏡を変更
システムの効率NEFD の評価
  ビームパターンの測定→HPBW の評価

## Slide 15: システムの評価 NEFDを求め方①
NEFD雑音等価フラックス密度（Noise Equivalent Flux Density）
→Signal/Noise=1,σ＝1で0.5 [s]（ナイキストの定理）
当たりのFlux Densityを検出→システムのlower limitを表す
  システム全体のノイズ評価
  →Vn（10Hz）「FFTアナライザー」 [V/√Hz]
  チリのアンテナの開口面積A、アンテナ効率ηa
（物理面積Aと有効開口面積Aｅから求まる）→チリでの観測結果より与えられる
  大気の透過率ηｓｋｙ測定
（チリのサイトの大気1998 Matsushita,Matsuo et al）より
  光学効率ηoptは光学系全体の効率
  →光学系の総合透過率とビーム効率より
  ビーム効率ηbeam（今日主に話すこと）
  帯域幅Bはバンドパスフィルター測定より
以上を求めることによりNEFDを求められる。
[W/m √Hz ]
2
3

## Slide 16: ビーム効率ηbeamとHot-Cold法について
ビームのうちどれだけがmain lobeにあるかを示している効率
温度T1で一定の大きさDの物体（黒体炉）があるとき
Tは強度であり、ボロメータ感度と同じであるのでビーム効率を実験式にすると
)]
ln
exp(
[
2
2
2
1
2
1
HPBW
D
T
T
beam
－
－
＝
η
D→黒体開口の大きさ（観測では視直径）
HPBW→ビームパターンの測定
チョッパー → 300ｋでキャリブ

## Slide 17: FTS(フーリエ分光器)
マイケルソン干渉計の原理を使用
位相差→フーリエ変換→波数
屈折率の測定（ARコートするための評価）
透過率の測定（フィルターの評価）
反射率測定 （サブミリ吸収体の評価）
などができる

## Slide 18: ARコートについて
（薄膜の反射率R=0となる条件）
ARコートの材質を決定
融着法でコーティング
結果

## Slide 19: NEFDの効率のイメージ

## Slide 20: まとめ
※1[Jy]=10 [W/m Hz]
-26
2
NEFDを向上させる→様々な光学素子の評価と開発
→フィルタ透過率を2倍向上、バッフル→ボロメータの感度向上
6月の350GHzのNEFD→200 [Jy/√Hz]
現在→ 27 [Jy/√Hz] →約１０倍の向上